Kennistoets

Omcirkel de juiste antwoorden bij de onderstaande vragen

- Hoeveel standaardafleidingen volgens Einthoven zijn er?

  - 3

  - 6

  - 12

- Waarom wordt de ijkpuls altijd op een ECG afgedrukt?

  - Om zeker te weten dat het signaal goed weergegeven wordt

  - Voor het wegfilteren van artefacten

  - Is van belang om het ECG goed te kunnen beoordelen

- Basislijn drift op het ECG wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

  - Het gebruik van ECG spray bij vacuüm elektroden

  - ECG plakkers die te oud zijn

  - Goede ontvetting en preparatie van de huid

- Als het ECG er zo uitziet dan is er sprake van :

  - Een goede signaalkwaliteit

  - Een beetje gras (mag)

  - Spierspanning

  - Netspanning storing

  - Een loszittende electrode

- Wat gebeurt er als borstwandelektroden te hoog worden geplaatst?

  - Foutieve registratie van het ECG in afleiding II, III en aVF

  - Base line drift V1-t.m. V6

  - Foutieve registratie van V1 t.m. V6

  - Dan gebeurt er niets

- Wat wordt bedoeld met  ‘Best-10’; lees beste 10 seconden ECG?

  - De beste 10 ECG’s van een patiënt worden gegroepeerd opgeslagen en afgedrukt

  - De beste 10 seconden van een ECG opname worden automatisch geselecteerd

  - De beste 10 minuten van een ECG opname worden handmatig geselecteerd

- Wat is de beste diagnostische instelling van het ECG filter bij volwassen patiënt?

  - 0,5 – 40Hz

  - 0.05-40Hz

  - 0,5 – 150Hz

  - 0.05-150Hz

  - 0,05 – 300Hz

- Wat is onder normale omstandigheden de juiste volgorde van de elektrische activatie van de hartspier?

  - Sinusknoop, Atrium, AV-Knoop, Bundel van His, linkerbundeltak, rechterbundeltak, vezels van Purkinje, linker ventrikel, rechter ventrikel

  - Linker Atrium, Rechter Atrium, AV-Knoop, linkerbundeltak, rechterbundeltak, vezels van Purkinje, linker ventrikel, rechter ventrikel

  - AV-Knoop, Atrium, Bundel van His, vezels van Purkinje, linker ventrikel, rechter ventrikel

  - Sinusknoop, Bundel van His, AV-Knoop, vezels van Purkinje, linker ventrikel, rechter ventrikel

- Hoe kan het dat de boezem en de kamers na elkaar worden worden geprikkeld?

  - Door de prikkelvertraging in de AV-knoop

  - Door de invloed van het autonome zenuwstelsel

  - Door de isolatielaag tussen de boezems en hartkamers

  - Doordat de hartkleppen onafhankelijk van elkaar sluiten

  - 1 is goed

  - 1 en 3 zijn goed

  - 1 en 4 zijn goed

  - 1, 2 en 3 zijn goed

- Welk ritme denk je hier te herkennen?

  - Ventrikelfibrilleren

  - Sinusaritmie

  - Boezemfibrilleren

  - Junctioneel ritme