## Slide 1
Real Ear Measurments
REM

## Slide 2
REM

## Slide 3: Agenda:
Presentatie REM metingen
Hands-on training op de computer
Presentatie REM Fitting
Hands-on training op de computer
Examen

## Slide 4: REM Real Ear Measurments
Een objectieve manier om de versterkingskarakteristiek van een hoortoestel in kaart te brengen is door middel van ‘real ear measurements’ (REM).
Deze in situ metingen wordt gebruikt om een hoortoestelaanpassing te controleren. Ook kan het worden gebruikt wanneer er klachten zijn over (te)hard of niet goed klinkend geluid.
De metingen zijn verder uitermate geschikt om hoortoestellen aan te passen bij mensen die (nog) niet voldoende betrouwbaar kunnen communiceren over hun hoortoestel.
Real ear measurements worden tegenwoordig standaard uitgevoerd bij hoortoestelcontroles in verscheidene Audiologische Centra en wordt per 2018/19 verplicht bij aanpassingen bij audiciensbedrijven in Nederland.

## Slide 5: REM Real Ear Measurments
Een REM meting is een goede counseling tool om inzichtelijk te maken wat er in het oor gebeurd.

## Slide 6: REM Real Ear Measurments
De diameter en de lengte van de gehoorgang zijn bepalend voor de inhoud van de gehoorgang.
De inhoud van de gehoorgang is weer bepalend voor de versterking die het hoortoestel moet gaan leveren.
Een smalle gehoorgang zal minder inhoud bezitten en zorgen voor een hogere versterking van geluid.
Een brede gehoorgang zal meer inhoud bezitten en zorgen voor een zwakkere overdracht van geluid.

## Slide 7: REM Real Ear Measurments
Wanneer bij hetzelfde gehoorverlies iemand met een smalle gehoorgang en iemand met een brede gehoorgang dezelfde versterking krijgen vanuit een hoortoestel.
Zo zal bij de smalle gehoorgang de versterking harder binnenkomen dan bij de brede gehoorgang. Of kan zelf bij een brede gehoorgang te weinig versterking krijgen.

## Slide 8: REM Real Ear Measurments
Het type oorstukje kan ook bepalend zijn voor de frequentiekarakteristiek en de versterking in het oor.
Zo zal een gesloten oorstukje veel meer lage tonen vasthouden in de gehoorgang dan een totaal opengewerkt oorstukje.

## Slide 9: REM Real Ear Measurments
Bij een real ear measurement is een luidspreker nodig waaruit de meetsignalen afgespeeld worden. Deze luidspreker wordt normaal recht voor de luisteraar geplaatst of onder een hoek van 45 graden.
De meetsignalen zijn over het algemeen spraakruis, roze ruis of ISTS*.
* International Speech Test Signal; bestaand uit losse syllaben uit 6 verschillende talen welke in willekeurige volgorde zijn samengevoegd, resulterend in betekenisloze, vloeiende spraak

## Slide 10: Software
Via Noah open je de AVANT REM module. En kies voor REM (real ear measurements)

## Slide 11: Probe kalibratie
Iedere meting start met een kalibratie van de probe. Hierbij worden de probe gekalibreerd op de referentiemicrofoon.
Plaatst de probe voor de microfoon
Klik op kalibreren
Selecteer de zijde voor de kalibratie en klik op start.
Wissel indien nodig van kant bij binaurale metingen
De afstand tussen de speaker en de probe moet tussen de 50 cm en 100 cm zijn!
Pink noise

## Slide 12: Probe plaatsing
Zorg dat de zwarte ring op de juiste afstand van de probe geplaatst wordt. Hiervoor is een hulpkaartje meegeleverd.
Lengte van de probe
Volwassen man – 30 mm
Volwassen vrouw – 28 mm
Kind – 20 tot 25 mm

## Slide 13: Probe plaatsing
Een andere methode is om het plaats van het indicatieringetje af te meten aan de hand van de lengte van het oorstukje. Bij deze methode wordt het uiteinde van het microfoonslangetje op minimaal 5 mm van het oorstukje gelegd.
5 mm

## Slide 14: Probe plaatsing
Een goede positionering van het microfoonslangetje is van belang voor het slagen van de meting. Omdat de REAG-meting een verschilmeting is (namelijk met en zonder hoortoestel), is het niet alleen belangrijk dat het slangetje op de juiste plek in de gehoorgang zit, maar ook dat het niet verschuift na plaatsing van het hoortoestel.

## Slide 15: Probe plaatsing
Wanneer de probe in het oor geplaatst wordt, moet het uiteinde ongeveer 6 mm van het trommelvlies geplaatst worden.
Hierbij zal er dan niet meer dan 3dB afwijking te gemeten worden.

## Slide 16: Speaker plaatsing
De afstand tussen de klant en de speaker moet tussen de 48 en 100 cm zijn.

## Slide 17: REM meting REUR
Voordat de meting gedaan wordt, moet eerst de inhoud van de gehoorgang gemeten worden. Dit doe je zonder een toestel in het oor. Klik hiervoor op REUR (Real Ear Unaided Response).
De curve in beeld weergegeven is een gemiddelde curve volgens KEMAR meting en geen target. Tijdens de meting zal de curve van de klant hier in de buurt zichtbaar worden.

## Slide 18: REM meting REOR
Selecteer het oor wat je gaat meten en kies voor BBN Byrne* als test ruis. Druk op start voor de meting en wacht tot deze vanzelf stopt om de curve vast te leggen.
* BBN Byrne = Gemiddelde spraak ruis

## Slide 19: REM meting REUR
Na de REUR meting is aan de curve af te lezen of de probe goed geplaatst is.
Diepe plaatsing
Ondiepe plaatsing
Gemiddelde plaatsing

## Slide 20: REM meting REUR
Tijdens deze meting is de diameter van de gehoorgang ook bepalend voor de gehoorgangresonatie.
De kleine gehoorgang zal deze resonantie hoger liggen dan bij een grotere gehoorgang.

## Slide 21: REM meting REOR
Na de REUR meting plaats je het hoortoestel in het oor en zorg dat deze uitgeschakeld is of op mute staat. Zorg ervoor dat de tube in exact dezelfde posite blijft zitten.
Nu wordt de REOR (Real Ear Occluded Response) gemeten.

## Slide 22: REM meting REOR
Selecteer wederom het oor wat je gaat meten en kies ook voor BBN Byrne*. Druk op start voor de meting en wacht tot deze vanzelf stopt om de curve vast te leggen.

## Slide 23: REM meting REOR
Tijdens deze meting zal de afsluiting van het oorstukje berekend worden. Zo zal een gesloten oorstukje meer demping opleveren dan een open dome of iros oorstukje.
Gesloten oorstukje
Open dome
REUR meting

## Slide 24: REM meting REAR
Vervolgens zet je de hoortoestellen aan en ga je beginnen met de REAR (Real Ear Aided Response).

## Slide 25: REM meting REAR
Voordat je de test met de hoortoestellen uitvoert. Is het belangrijk dat de juiste setup gekozen wordt.
Ervaren / nieuwe gebruiker
AHO / ITC / ITE / CIC
Binauraal = Ja / Nee
Venting size
Type slang, tube of RITC

## Slide 26: REM meting REAR
Tijdens deze test kies je ervoor om PRN* Byrne of ISTS** te laten horen. Dit is om ervoor te zorgen dat de toestellen niet de ruis gaan onderdrukken en de meting niet representatief wordt.
*PRN = Pseudo Random Noise ** ISTS = International Speech Test Signal

## Slide 27: REM meting
Tijdens het test kan je schakelen tussen de aanpassoftware en de REM software. Hierdoor kun je veranderingen aanbrengen in de instellingen van het hoortoestel en daarna meten om de veranderingen te controleren.
Wanneer je een meting/curve wilt verwijderen, klik je eerst op de lijn en daarna op het rode kruis rechts onder in je scherm.
Wanneer je van aanpasregel wilt wisselen omdat je dit in de hoortoestellen heb gewijzigd kan dat bij FittingRX links boven in het scherm.

## Slide 28: REM problemen
Wanneer er tijdens een meting geen curve ontstaat in je scherm, controleer of de probe niet verstopt zit met cerumen o.i.d.
Als er geen geluid uit de speaker komt, controleer of de instellingen goed staan;
  Open begin scherm van Avant REM
  Klik op bestand  Geavanceerde opties  Audio – A
  Output App. moet op “Speakers (Avant A2D+)” staan.

## Slide 29: REM problemen
Wanneer er tijdens een meting de curve de doeltarget niet wilt halen na het veranderen van de GAIN.
  Het kan zijn dan kleine veranderingen in de instellingen niets uithalen met je versterking. Probeer dan iets grotere veranderingen te maken in de instellingen om te controleren of dit helpt.
  Controleer of het juiste test geluid wordt gebruikt. Bij een ruis kan het hoortoestel dit herkennen als een stoor signaal en zal dit proberen te onderdrukken.
  Zit de probe op de juiste plaats in het oor? Indien dit niet het geval is moet de test geheel opnieuw.
  Zit de probe niet geknikt?
  Drukt het oorstukje de probe dicht?
  Zit de probe niet verstopt?
  Staat het juiste oor geselecteerd in de software?

## Slide 30: Hartelijk dan voor jullie aandacht

## Slide 31: Index
Audio–Audiogram
FittingRx–Aanpasregels Hier kunnen aanpasregels aangepast worden voor de meting
REUR–Real Ear Unaided Response De gehoorgang resonantie zonder hoortoestel
REUG–Real Ear Unaided Gain Het verschil tussen het geluidniveau ter hoogte van het trommelvlies zonder hoortoestel (REUR) en het geluidniveau ter hoogte van de referentiemicrofoon
REIG–Real Ear Insertion Gain Het verschil tussen het geluidniveau ter hoogte van het trommelvlies met ingeschakeld hoortoestel (REAR) en zonder hoortoestel (REUR). Er geldt REIG = REAR -REUR. Deze relatie kan ook uitgedrukt worden in gain ten opzichte van het geluidniveau ter plaatse van de referentiemicrofoon. Er geldt dan: REIG = REAG –REUG
REAR–Real Ear Aided Response Het geluidniveau ter hoogte van het trommelvlies met ingeschakeld hoortoestel
REAG–Real Ear Aided Gain Het verschil tussen het geluidniveau ter hoogte van het trommelvlies met ingeschakeld hoortoestel (REAR) en het geluidniveau ter hoogte van de referentiemicrofoon
REOR–Real Ear Occluded Response Het geluidniveau ter hoogte van het trommelvlies met uitgeschakeld hoortoestel
REOG–Real Ear Occluded Gain Het verschil tussen het geluidniveau ter hoogte van het trommelvlies met uitgeschakeld hoortoestel (REOR) en het geluidniveau ter hoogte van de referentiemicrofoon
O/E–Occlusion Effect Meting voor het in beeld brengen van het occlusie effect aangegeven door de klant.
RECD–Real Ear to Coupler Differnce Gesimuleerde test met coupler in het oor