## Slide 1
Training 2017
Erwin Eskes en Chantal Crins
&

## Slide 2: Agenda
+/- 1 uur Theorie
15 min Korte break
tot 18:30 Praktijk

## Slide 3: Kennismaking
Notes: Welkom
Voorstellen
Wie werkt er met VSM-PMM?
Eerder cursus gehad?
Verwachting?
Specifieke onderwerpen?

## Slide 4
Uw klant
Meten in het oor
Hardware
Software: OTOsuite
Begrippen
VSM versus PMM
Wat meten we nu precies (PMM)?
Open REM
Percentielen
Meet procedure Stappenplan
Praktische uitvoering van meting in 6 stappen
Evaluatie en samenvatten
Extra: features meten

## Slide 5: Uw klant

## Slide 6: Wat verwacht de slechthorende?
Slechthorende verwacht een totaaloplossing voor al hun problemen
Tijdens de intake inventariseren
Wat weet de klant al van hoortoestellen?
Wat weet de klant over het revalidatie traject?
In welke situaties verwacht de slechthorende weer te kunnen verstaan?
Verwachtingen Managen!!

## Slide 7: Hoe zijn de verwachtingen te managen?
In begrijpelijke taal
Visuele ondersteuning VSM Counseling
Laten zien van
    Huidige situatie
    Gewenste situatie
Betrekken van de directe omgeving
Vertrouwen winnen van de slechthorende in het revalidatie proces

## Slide 8: Meten is weten

## Slide 9: Waarom in het oor meten?
Stelling: Een goede first fit geeft 80% tevredenheid.
  Zijn dat 80 van de 100 klanten die optimaal zijn aangepast ? of lopen er 100 klanten die tevreden zijn met een 80% aanpassing ?
  De waarheid is niet zo zwart wit, maar waarom genoegen nemen met 80% als er eenvoudige middelen zijn om 100% te kunnen krijgen!
  Dus daarom iedere aanpassing beginnen met REM.

## Slide 11: Waarom in het oor meten?
Wie heeft er een standaard oor?
  Alle hoortoestel fabrikanten ontwikkelen hun toestellen en aanpassoftware op basis van een standaard oor.
  Het standaard oor bestaat niet!!!
  Er zijn dus specifieke verschillen waarmee een fabrikant nooit rekening kan houden.
  Met een INSITU meting brengt u het individuele oor in beeld en kunt u dit verwerken in de aanpassing.

## Slide 12: Waarom willen we REM uitvoeren
Vakinhoudelijk
Praktisch
Evaluatie

## Slide 13: Waarom willen we REM uitvoeren
Vakinhoudelijk beter:
  Inzicht in de totale aanpassing en de natuurlijke versterking van het oor
  Weten wat er op het trommelvlies aankomt en dit vergelijken met de doelen (fabrikanten en/of algemene rekenregels). FirstFit regels zijn gebaseerd op een standaard oor, deze bestaan niet!
  Klachten doorgronden en oplossen
  Verschillen tussen de diverse toestellen inzichtelijk maken
Vakinhoudelijk
Praktisch
Evaluatie

## Slide 14: Waarom willen we REM uitvoeren
Praktisch:
  Een beter startpunt creëren zodat de acceptatie beter en vlotter verloopt
  Professionele en vertrouwenwekkende aanpak van de aanpassing
  Minder bezoeken benodigd
  Klant betrekken bij het aanpasproces
  Meer houvast door objectieve doelen i.p.v. subjectieve beleving
  Echter de klant is altijd bepalend of hij de aanpassing accepteert.
Vakinhoudelijk
Praktisch
Evaluatie

## Slide 15: Waarom willen we REM uitvoeren
Evaluatie:
  Managen van de verwachtingen, zodat er een realistisch doel gesteld kan worden die gehaald kan worden
  Door middel van een objectieve meting kan een aanpassing beter geëvalueerd worden
  Goede en objectieve afsluiting van de proef/aanpas periode
Vakinhoudelijk
Praktisch
Evaluatie

## Slide 16: Wanneer REM doen?
Startpunt bepalen
Verificatie en evaluatie
Vergelijk toestellen oud/nieuw
Features vergelijken
Niet te verklaren problemen

## Slide 17: Waar wil je meten in het oor?
Niet uitvoerbaar…..

## Slide 18: Hoe dan wel?
Aangeboden signaal + Versterking van hoortoestel + Karakteristiek van de gehoorgang -
Karakteristiek van de slang = Gemeten signaal = Geluidsdruk op trommelvlies!!

## Slide 19: Visible Speech Mapping
Counseling & Simulation
Hearing Loss Simulator
Hearing Instrument Simulator
Speech Mapping
Notes: Doel Hearing Loss Simulator
Het audiogram begrijpbaar maken
Wat is frequentie
Wat is de sterkte van geluid
Hoe verhoudt het gehoor van de klant zich ten opzichte van een goedhorende
Doel Hearing Instrument Simulator
Overtuigen van de meerwaarde van hoortoestellen
Voordeel van stereo tov mono demonstreren
Inzicht geven in wat er met het geluid gebeurt, direct op het oor
Partner bij de aanpassing betrekken

## Slide 20
Hearing Loss Simulator
Doel: Inzicht geven in het gehoorverlies door het audiogram uit te leggen
Wat is frequentie
Wat is de sterkte van geluid
Hoe verhoudt het gehoor van de klant zich ten opzichte van een goedhorende
Partner laten horen wat gehoorverlies betekent, begrip krijgen
Hearing Instrument Simulator
Doel: Overtuigen van de meerwaarde van hoortoestellen
Voordeel van stereo t.o.v. mono
Inzicht geven in wat er met het geluid gebeurt, direct op het oor
Notes: DEMO: plaatjes overlays uitleggen

## Slide 21: Methode van Mead Killion
20
30
60
12
18
36
Notes: We kijken eerst naar het normale gehoor. Het dynamisch bereik wordt begrensd door de drempels en door de UCL-waarden. Hier betekent dat dat de grenswaarden liggen bij 0 dB en bij ca 110 dB. Het spraakgebied, bij normale spraak zoals dat door Killion is vastgesteld, ligt dan tussen de 20 en 50 dB. Let op: we praten over het niveau per bandje. Het overall niveau zal natuurlijk hoger zijn.
Kijk nu bijvoorbeeld eens bij 1000 Hz; deze groene lijn geeft aan welke niveaus binnen het spraakgebied vallen; blauw geeft aan wat zachter is en rood geeft aan wat harder is dan normale spraak
Hoe komen we nu tot het nieuwe spraakgebied?
Hier zien we het dynamische bereik van een slechthorende, voor het gemak even met een vlak verlies van 50 dB en UCL waarden van 115 dB
Het nieuwe spraakgebied wordt nu zo bepaald dat de drie gekleurde lijnen dezelfde verhouding tot elkaar hebben als ze hadden bij de normaalhorende.
Dus binnen het dynamische bereik is een in verhouding even groot deel gereserveerd voor spraak, de groene lijn.
De verhouding was bij de normaalhorende 20-30-60 en die wordt dan voor dit specifieke verlies 12-18-36

## Slide 22: Speech Mapping
Doel
  Visualiseren waartoe het hoortoestel in staat is
  Ervoor zorgen dat zachte spraak hoorbaar is en normale spraak prettig klinkt
  Klant meenemen in de keuzes m.b.t. benodigde versterking

## Slide 23: Speech mapping
Uitvoeren van de meting;
  Biedt ISTS signaal aan, met een sterkte van 65 dB.
  Laat het signaal 14 seconden lopen voordat er een snapshot gemaakt wordt.
  Varieer de signaalsterkte naar 50 en 80 dB en leg deze metingen vast.
  Controleer of de output curves de spraakbanaan volgen.
Let op:
Indien u gebruikt maakt van ruis i.p.v. ISTS, let er dan op dat alle intelligente regelingen uitgeschakeld worden
Zet de lawaaionderdrukking en intelligente volume regelingen uit (environmental optimizer of smart gain).
Let op verschil peakhold and shortime average (peakhold standaard)
Curve resolution 3 points t.o.v. 24 points
!

## Slide 24: VSM
Alleen meten wat er bij het trommelvlies gebeurt, geen referentie.
Wat meet je dan? Waar moet u een aanpassing van het geheel in zoeken?

## Slide 25: Hoe dan wel?
Gemeten aangeboden signaal + Gemeten versterking van hoortoestel + gemeten karakteristiek van de gehoorgang - Karakteristiek van de slang = Gemeten signaal = Geluidssignaal op trommelvlies!!

## Slide 26: PMM
Probe Microphone Measurement

## Slide 27: PMM
  De aanpassing verbeteren door te meten en te weten wat er werkelijk gebeurt op basis van gekozen rekenregel en target.
Objectief
Bepalen basiswaarden
Notes: Door technologische ontwikkeling later ter beschikking gekomen. VSM kan wel met Freefit uitgevoerd worden.

## Slide 28: VSM versus PMM

## Slide 29: VSM PMM
Counseling
Begrijpelijk voor gebruiker
Laat slechthorende keuzes maken
Gericht op live spraak
Herkomst van het geluid niet te bepalen
Metingen
100% objectief
Audiologische controle metingen
Longtime average
Exacte meting

## Slide 30: Logische opbouw in aanpastraject
Eerste bezoek
Aanschaf Toestel
VSM
PMM
Inzicht en begrip
gehoorverlies en hoortoestel simulatie
Uitgangswaarde bepalen
Evaluatie en overdracht
Eerste aanpassing
Notes: Vermelden dat speech mapping niet gedaan hoeft te worden bij toepassing van PMM

## Slide 31: Software

## Slide 32: Software OTOsuite

## Slide 33: Otosuite: navigatie en controle
Navigator, wisselen van meetmodule  Control panel, bediening meetapparatuur

## Slide 34: Otocam module
=> Groot scherm, Ctrl + Enter, en terug hetzelfde herhalen
=> Rechter muisknop op foto geeft opties om bijv. via email te versturen

## Slide 35: Taakbalken
Opslaan, afdrukken, ongedaan maken en herhalen
Wisselen van oor (rechts, beide en links)
Klantkaart voor extra gegevens (in de OTOsuite database)
Opties voor het instellen van de meter (Ctrl+M)
Usertesten (F8)
Taakbalk Audiometer AUD
Taakbalk Otocam
Taakbalk PMM

## Slide 36
Wisselen van FreeFit (als je er meerdere tot je beschikking hebt)
Weergave modus wisselen
Weergave in de HL of SPL modus (nul lijn onder of boven)
Weergave van linker, rechter kant of beide
Klantkaart voor aanpassing (doelcurve) en meting (open/gesloten)
Weergave van de ´overlays´/legenda op scherm
Luisteren (via hoofdtel) wat de probes bij het trommelvlies oppakken
Uitvoeren slangkalibratie
Schakelen tussen standaard REM en Open REM
Schakelen tussen Coupler (RECD) en Real Ear metingen
On Target, helpt je bij het instellen van het hoortoestel
Otocam knop, in de PMM module kun je met de video otoscoop het oor of de plaatsing van de slang controleren
On Top Modus maakt je OTOsuite schem kleiner zodat het in het aanpasscherm past

## Slide 37: On Top Modus
Geeft u de mogelijkheid om uw beeldscherm te splitsen
OTOsuite kunt u dan combineren met een hoortoestel aanpasprogramma.

## Slide 38: Options
De apparatuur is flexibel en kent daarom veel instellingen.
De instellingen kunt u vinden onder Tools en dan Options en Ctrl+m
Per module zijn de instellingen gerangschikt
Otometrics heeft een standaard set instellingen voorbereid

## Slide 39
  Aanmaken van de testen:
  Zet alle instellingen in de module waarin je werkt zoals je ze wenst
  Ga naar opties
  Druk op:
  Geef de test een herkenbare naam
User testen

## Slide 40: Configuratie
In OTOsuite moet de hardware worden ingesteld.
Dit gebeurt normaal gesproken tijdens de installatie.
Met een handige import/export functie kun je makkelijk alle instellingen van de ene PC naar de ander PC overzetten.

## Slide 41: Rapporten afdrukken
Via de Report Manager maak je een selectie van de rapporten die je daarna onder Reports terug kunt vinden.
Als je op Reports klikt verschijnt er een pulldown menu
Klik je daarna op een Report dan wordt deze meteen naar de printer (Windows standaard) gestuurd.

## Slide 42: OtoSuite Report

## Slide 43: Kalibraties

## Slide 44: Speaker/Room kalibratie
Voer een speaker controle uit voor iedere meting. Tenzij u ervan overtuigd bent dat er geen veranderingen met de opstelling/instellingen hebben plaatsgevonden.
Leg de nekkraag over de schouders van de klant.
Zorg dat de klant op de juiste positie zit en dat het geluid uit de speakers niet geblokkeerd wordt.

## Slide 45: Speaker/Room calibration
Wanneer : Bij iedere meting of in elk geval bij iedere wijziging in de testopstelling , zoals ruimtewijziging, aantal aanwezigen in de testruimte, etc
Wat : Geluidsniveau en Geluidsspectrum
Hoe : Leg de nekkraag over de schouders van de klant. Zorg dat de klant op de juiste positie zit, 1m vanaf geluidsbron Zorg dat het geluid uit de speakers niet geblokkeerd wordt

## Slide 46: Tube calibratie
Doe een tube calibratie bij iedere keer dat er een nieuwe slang geplaatst wordt.
Klem de slangen (L+R) zo dat de uiteinden zich voor de referentie microfoon bevinden.
Voer de kalibraties uit in het ‘zicht’ van beide speakers op ongeveer 1 meter van de luidspreker.

## Slide 47: Basis begrippen

## Slide 48: Real Ear Measurement

## Slide 49: Meten in verschillende waarden
Response
Gain
Insertion Gain
Ingangssignaal
Versterking van het toestel
Opslingering van de gehoorgang
Resultaat bij trommelvlies
=
+
+
Response
Response
Gain
Response
Gain
Insertion Gain

## Slide 50: Unaided
Open oor resonantie, opslingering van de open gehoorgang
Welke versterking voegt het eigen oor al toe?
Basis voor volgende metingen. Deze meting altijd uitvoeren!

## Slide 51: Occluded
Afgesloten gehoorgang; wat is het effect van het oorstukje of eartip/dome?
Meten met hoortoestellen in de oren maar uitgeschakeld.

## Slide 52: Aided
Wat komt er bij het trommelvlies aan?
Meten met hoortoestel in en ingeschakeld

## Slide 53: Insertion Gain
Versterking die de individuele klant krijgt van alleen het hoortoestel
Zonder opslingering van oor
Zonder aangeboden signaal mee te nemen
REAG
REUG

## Slide 54: PAA Predicted Aided Audiogram
Een voorspeld audiogram met gebruik van hoortoestellen.
Toonaudiogram + Insertion Gain

## Slide 55: Samenvatting
RESPONSE
REUR = open oorresonantie
REOR = demping van oorstukje en hoortoestel
REAR
GAIN
REUG
REOG
REAG = toegevoegde gain van het toestel en opslingering van het oor
REIG
REIG = REAG – REUG
= individuele winst met hoortoestel – opslingering van het oor
= wat het hoortoestel aan gain toevoegt

## Slide 56: Ons advies: meten in GAIN
REUG = open oorresonantie
REOG = demping oorstukje en hoortoestel
REAG= gain die behaalt wordt bij het trommelvlies (inclusief UG)
REIG = individuele winst met hoortoestel, wanneer je alleen wil weten wat de toegevoegde waarde van het hoortoestel is.

## Slide 57: Contra indicaties REM

## Slide 58: Contra indicaties voor uitvoering REM
Als de cliënt het inbrengen van de slangen niet accepteert, dit kan te gevoelig zijn.
Als er in de oren, tijdens de inspectie, afwijkingen gevonden worden zoals:
  Oorprop/veel oorsmeer
  Vochtige gehoorgang (vocht gaat in de slang waardoor meting niet mogelijk)
  Corpus alienum (vreemde voorwerpen)

## Slide 59: Open REM

## Slide 60
Open REM

## Slide 61
Oplossing Open REM
Voor de feitelijke meting wordt er een kalibratie signaal uitgezonden waarop de referentie microfoon zich instelt.
De meting wordt direct daarna uitgevoerd waarbij de audicien moet opletten dat na de kalibratie het hoofd niet meer bewogen wordt.
Notes: AURICAL Plus was the first system to make OpenREM calibration practical clinically. FreeFit takes that a step further by allowing OpenREM calibration possible with real speech stimuli.

## Slide 62: Verliesdrempels voor Open REM
Als de versterking van het hoortoestel boven de 20 dB in de hogere frequenties uit gaat komen is het bij (open aanpassingen) mogelijk dat de versterkte signalen uit het toestel terug komen op de referentie microfoon.
Dus als er sprake is van een verlies van rond de 50…60 dB boven de 1500 Hz zal open rem toegepast moeten worden.

## Slide 63: Percentiel Score

## Slide 64: Opbouw van geluid (spraak)

## Slide 65: Intensiteit van 1 frequentie

## Slide 66: Gerangschikt en percentiel
Uitgangspunt is dat we van de dynamiek (van 20 naar 80 dB
in dit voorbeeld) aannemen dat we vanaf 30% tot 99% nodig
hebben om alles goed te ´verstaan´.

## Slide 67: Otosuite en percentiel
Het systeem is in staat de percentielscores voor iedere frequentie te meten, te berekenen en weer te geven in het meetscherm.
Van de stimulus moet vooraf bepaald worden wat de percentielen zijn.
Deze worden zichtbaar in het meetscherm als je de stimulus aan gaat bieden. (grijze wolk).
Vrij vertaald moeten deze intensiteiten voor de frequenties hoorbaar zijn om de spraak te verstaan!

## Slide 68: Hoe ziet een PMM aanpassing eruit

## Slide 69: En hoe ziet de percentiel er dan uit

## Slide 71: Meten met Freefit

## Slide 72: Welke metingen met Freefit?
  Unaided
  Occluded
  Aided
  Noise reduction
  Freestyle, voor alle mogelijke metingen
  I.c.m. HITbox RECD mogelijk
  On target: aanpasondersteunings feature, real live aanpassing zien
  Geïntegreerde video-otoscopie

## Slide 73: Stappenplan PMM
Uitvoering Probe Microphone Measurement

## Slide 74: Otoscopie
Controleer de gehoorgang
Op vorm
Op diepte
Eventuele Corpus alienum (vreemde objecten)

## Slide 75: En dan…
Open OtoSuite
Leg de FreeFit op de schouders van de client
Kies module PMM
Verbinden met de FreeFit
Roomkalibratie

## Slide 76: Probe Tube Calibration (slangkalibratie)
Meetmodule + Probe tube aan de
referentiemicrofoon
Invloed van elke afzonderlijke
Probe Tube op de frequentierespons

## Slide 77: Fitting Details

## Slide 78: Probe Tube Plaatsing
Afstand uiteinde Tube tot trommelvlies heeft invloed op HF : bij voldoende diepe plaatsing kan er tot 6 kHz betrouwbaar gemeten worden
Diepte vanaf tragusrand
    30mm : mannen
    28 mm : vrouwen
    20 mm : kinderen
    Af te meten op de meetprobe
    Controlemeting via Freestyle
OtometricsTV's Channel - YouTube

## Slide 79
Probe Tube Plaatsing

## Slide 80: REUG

## Slide 81: REOG

## Slide 82: REAG
REAG = Real Ear Aided Gain
REAR – testsignaal

## Slide 83: REIG
Real Ear Insertion Gain =
REAG – REUG
REAG
REUG

## Slide 84: Praktijk
Zelf aan de slag met het stappenplan

## Slide 85: Samenvatting Stappenplan
Stap 1 => Plaatsing kraag
Stap 2 => Uitvoeren van de room kalibratie
Stap 3 => Uitvoeren van de slang kalibratie
Stap 4 => Plaatsing slang
Stap 5 => Open oor curve meten
=> klaar om metingen uit te voeren!! <=
Stap 6 => Occluded oor meten
Stap 7=> Meten met hoortoestel aan

## Slide 86: Automatische REM

## Slide 87: DEMO meting
PMM scherm
REAG
On top
On target

## Slide 88: Geautomatiseerde metingen
Noah
AutoRem (filmpje)
Phonak
Universeel
Demo op scherm

## Slide 89: Interpretatie van gegevens
Evt geaccepteerd afwijkingen.
  Richtlijn, afwijkingen boven 5 dB aanpassen
  +/- 3 dB is OK
Open aanpassingen onder de 1 k
Percentiel score
AI SII
Beperkingen in de verstelling compenseren (optimum)
  Meer laag om midden goed te krijgen??

## Slide 90: Dank voor uw aandacht!